可视喉镜技术参数

1、≥3.5寸高清触摸屏，显示分辨率≥640×480

2、显示器旋转角度前后≥120°,左右≥270°

3、分体式设计，显示器、手柄、窥视片均可分体，方便维护

4.软件功能至少包括拍照、录像、浏览、回放和时间设置等

*5、连接状态、电池状态异常时，会有屏幕文字提示

6、显示主机可通过Type C接口导出照片和视频

7、内置≥16G存储空间

8、具有病历功能，可根据患者ID进行照片视频文件进行区分存储，方便数据管理

9、具备手柄拍录按键，短按可拍照，长按可录像

*10、摄像头像素≥200万

11、具有独特防雾功能

*12、空间分辨率≥10.10 lp/mm.

*13、景深5-100mm

*14、光照强度≥1000lx

15、光源色温≥5000K

16、色彩还原等级≥4级(即4分)

17、可选配≥4种一次性窥视片型号，最小插管内径≤2.5mm,适房平新生婴动儿、儿童、成人、成人大号等全体人群

*18、内置电池的待机时间≥300分钟

*19、电池充电次数≥500次

*20、支持无线充电

*21、设备使用期限≥10年

*22、通过CFDA、FDA、CE认证，入选优秀国产医疗设备产品目录，需提供相关证书

