单通道注射泵
[bookmark: _GoBack]
1. 注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
2. 整机使用期限≥10年（提供证明文件）
3. ▲注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
4. 注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h
5. 快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h
6. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
7. 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8. 注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外Bolus
9. 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
10. ▲支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
11. 可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型
12. 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
13. 支持药物库，可储存5000种药物信息
14. ▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色
15. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
16. 阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg
17. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
18. ▲具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
19. 具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录
20. 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
21. 防异物及进液等级IP44
22. 整机重量不超过1.7kg
23. 满足EN1789标准，适合在救护车使用
24. 输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
25. 输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
